- 项目说明

- 一、采购项目：聊城市妇幼保健院体检中心十二导联心电图机采购项目

二、项目说明： 心电图机参数

心电图机参数

设备用途：用于测量、采集、显示、记录患者心电信号，提供临床诊断。

主要技术规格及系统概述:

1.具备彩色液晶触摸屏≥8 英寸

2.工作模式：可手动或自动。

3.内置可充电锂电池，工作时间≥4 小时。

4.能与医院现有体检系统无缝连接，进行传输。

5.支持中文输入和中文报告语言。

6.心电图数据回顾功能。

7.具备病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息。

8.具备在屏诊断功能，可在屏幕上进行报告查看、报告编辑、波形放大、数据测量等操作。

9.可存储病例数量≥500 例。

10.支持通过连接二维码扫描枪获取病人信息，并配备扫码枪。

11.具备导联信号质量检测功能，可显示信号质量，并根据信号质量自动开始或停止心电采集。

12.支持 ECG 输入及波形处理。

13.标准 12 导联心电信号同步采集

15.输入阻抗：≥80MΩ。

16.A/D 转换：24bit。

17.时间常数：≥4.5s。

18.共模抑制比：≥105dB

19.抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能。

20.标准灵敏度：10mm/mV, 误差≤5%。

21.增益/灵敏度选择：多档可调，手动或自动。

22.增益：2.5、5、10、20、自动（AGC）mm/mV 可选。

23.走速：5mm/s、6.25 mm/s、10 mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s 可选。

24.具备 RS232C 串口、LAN、USB、SD 卡槽等数字端口。

25.无偿开放信息端口协议，和医院现有 HIS 系统进行信息交互。

26.质保期≥2年

三、服务要求

设备的交付期：乙方在合同生效的__3_个日历天内向甲方交付上述设备，乙方逾期供货，每延长一天，扣除合同额的千分之五做为违约金；延期10天以上，甲方有权无条件解除合同。

设备运输、安装和验收:

- 乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场,并承担设备的运费、装卸费、安装费和保险费等费用。

2.乙方应提供设备的技术文件，包括相应的操作手册、维护手册、质量保证文件、服 务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。

3.甲乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在7个工作日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

4.设备到货后，乙方应在接到甲方通知后安排技术人员在3天内安装调试完成，并根据甲方要求完使用培训。

5.提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料，安装调试完毕，完成甲方要求验收合格后，签字确认。

质量保证及售后服务

1.乙方保证所供设备是全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及行业技术标准要求。如使用后发现设备的质量、规格或性能与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后3个工作 日内负责采用符合合同规定的性能、质量和规格要求的设

四、资格要求：

应具备下列条件：

1、具有合法有效的营业执照及相应的经营范围，良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目服务的实施，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结状况；

2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。

3、提供《医疗器械经营企业许可证》及营业执照。

- 五、响应文件编写要求

（一）响应文件的组成

供应商应按照谈判文件的要求编制响应文件，提交包括证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件，内容如下：

1、资格证明文件：

1.1在响应文件中提供如下资格证明文件：

1.营业执照复印件加盖公章；

2.如授权代表参加报价，须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）；如法定代表人（负责人）参加报价，可只提供法定代表人（负责人）身份证及身份证明复印件（加盖公章）(见附件)。

注：资格证明文件中要求的证件，供应商必须按要求提供，否则将被视为资格审查不合格，不再进入下一步评审。

2、报价部分：报价表

3、技术部分

（1）详细技术资料。如品牌、型号（规格）、技术指标说明、制造商（原产地）等；

（2）产品的质量保证措施。

（3）售后服务条款：

①成交后必须提供成交项目齐全的技术资料（包括产品说明书、相应的质检手续证明文件）；

②售后服务保证；

③货物质保期限（质保期应不低于国家现行规定）；

（4）供应商认为需要加以说明的其他内容。

（二）响应文件的格式要求

- 1、响应文件一律用A4纸打印胶装，一式三份，正本一份，副本两份，在每份响应文件上要注明正本或副本，如果正本与副本不符，则以正本为准。

六、费用结算

签订合同，项目完成后乙方提供正规发票据实结算。