项目说明

- 采购项目：聊城市妇幼保健院耳鼻喉科助听器采购项目

- 预算价：3万元。

- 三、技术参数：

| 耳鼻喉科助听器招标目录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 自报注册证名称 | 自报规格型号 | 控制单价（元） | 单位 | 数量 | 自报单价 | 自报单位 | 助听器参数要求 |
| 1 | 助听器 |  |  | 3990 | 台 | 1 |  |  | 1、2个自动程序。2、8通道独立调节。3、具有2个蓝牙程序。4、最多可额外增加4个手动程序。5、多种验配公式可以选择。6、微噪消除。7、噪音阻断。8、反馈阻断。9、一键式双耳同步。10、IP68防水防尘 |
| 2 | 助听器 |  |  | 5990 | 台 | 1 |  |  | 1、2个自动程序。2、10通道独立调节。3、具有4个蓝牙程序。4、最多可额外增加4个手动程序。5、多种验配公式可以选择。6、双轨高频重塑。7、微噪消除。8、噪音阻断。9、反馈阻断。10、一键式双耳同步。11、IP68防水防尘 |
| 3 | 助听器 |  |  | 8990 | 台 | 1 |  |  | 1、2个自动程序。2、12通道独立调节。3、具有5个蓝牙程序。4、最多可额外增加4个手动程序。5、多种验配公式可以选择。6、真耳重塑。7、突发噪音抑制功能。8、高精度噪音阻断。9、风噪声阻断。10、耳鸣平衡管理器。11、反馈阻断。12、双耳电话。13、一键式双耳同步。 |
| 4 | 助听器 |  |  | 13900 | 台 | 1 |  |  | 1、3个自动程序。2、16通道独立调节。3、具有5个蓝牙程序。4、最多可额外增加4个手动程序。5、多种验配公式可以选择。6、双规高频重塑。7、突发噪音抑制功能。8、高精度噪音阻断。9、风噪声阻断。10、微噪声阻断。11、高精度动态反馈阻断。12、双耳电话。13、一键式双耳同步。14、自适应管理功能。15、可通过APP寻找我的助听器。 |

四、项目要求（或配送及售后服务要求）

1、乙方须保证所投产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，所提供的必须是合法经营的医用耗材，否则由乙方承担全部责任。

2、乙方须根据招标人要求做好院内医用耗材的信息化物流管理。

3、确保在合同期内按甲方发送的采购计划配送至指定地点。双方按照中标产品目录规定的品种、厂家、规格、价格、有效期等进行验货。所有辅助耗材均包含在医用耗材报价内，不再单独计价。

4、乙方提供的医用耗材随货向甲方提供使用说明书和质量标准及所要求的相关资料（进口产品报关单）。

五、配送时效：

1、常规耗材：72小时内配送，最长不超96小时；急救/公卫耗材：≤12小时，加急订单随订随送；违约处理：超时3次甲方有权终止合作，扣除当批货款30%作为违约金。

2. 有效期管理：到院效期：≥12个月（特殊耗材≥3个月）；临期处理：效期≤3个月需无条件更换/退货。

六、价格调整机制

1、价格监控：合同价格不得高于山东省药品和医用耗材招采管理子系统挂网价，需出具降价说明并执行；

2、政策响应：遇收费下调或政策调整，如政府集中统一采购，经双方协商后按政策执行，需出具降价说明并执行。

七、法律责任与违约条款

禁止转包：发现转包即终止合同并追责；

资质失效：证件过期未更新，甲方有权终止合同；

产品一致性：中标产品与招标清单不符，甲方可重新招标或解约。

八、为确保检测体系的质量保证,该项目中标公司需满足使用科室以下要求：

1、满足听力障碍患儿的听力补偿，促进言语能力的发育。

2、自助听器激活起1个月内出现质量问题换新机。

九、服务期/交货期：按签订合同执行日起服务期1年。

付款方式：按照实际入库数量压批次结算，12个月后开始支付该批次货物的货款。

十、供应商资格要求

1、具有合法有效的营业执照及相应的经营范围，良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目服务的实施，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结状况；

2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。

3.乙方首次供货需提供纸质版营业执照（应具备助听器生产/经营范围）、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械经营备案凭证、医疗器械注册证、进口产品报关单、厂家授权书及上级主管、监管部门要求提供及应具备的一切证明及备案扫描资料装成活页文件册(方便后期对过期资质的更换)加盖红色公章，在合同期内及时更换临期、过期证件。并将所有耗材加盖公章的电子版资质上传至甲方医用耗材信息管理系统，并根据系统预警及时更换临期、过期证件，如需更新未及时更新的，甲方有权对乙方发出警告或经济处罚。

4.所投产品凡列入山东省药品和医用耗材招采管理子系统目录内的需具备配送资质。

十一、响应文件编写要求

（一）响应文件的组成

供应商应按要求编制响应文件，提交包括证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件，内容如下：

1、资格、资质证明文件：

1.1在响应文件中提供如下资格证明文件：

1、营业执照复印件加盖公章；

2、如授权代表参加报价，须提供法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖公章）、法定代表人（负责人）授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）；如法定代表人（负责人）参加报价，可只提供法定代表人（负责人）身份证明原件及身份证复印件（加盖公章）(见附件)。

注：资格证明文件中要求的证件，供应商必须按要求提供，否则将被视为资格审查不合格，不再进入下一步评审。

2、报价部分：报价表

3、技术部分

（1）详细技术资料。如品牌、型号（规格）、技术指标说明、制造商（原产地）等；

（2）产品的质量保证措施。

（3）售后服务条款：

①成交后必须提供成交项目齐全的技术资料（包括产品说明书、相应的质检手续证明文件）；

②售后服务保证；

③货物质保期限（质保期应不低于国家现行规定）；

- 供应商认为需要加以说明的其他内容。

- 4、供应商承诺书（见附件）

（二）响应文件的格式要求

1、响应文件一律用A4纸打印胶装，一式四份，正本一份，副本三份，在每份响应文件上要注明正本或副本，如果正本与副本不符，则以正本为准。

附件

投标人承诺书

聊城市妇幼保健院：

我方作为                     项目（项目编号：                   ）的投标供应商对以下事项作出郑重承诺：

一、无重大违法违规行为记录承诺

我方承诺：自参加本项目招标活动近3年来，无国家、地方人民政府及行业主管部门公告的供应商不良行为记录。无其他违法犯罪行为记录。

二、无不良行为承诺

我方承诺：

（一）未提供虚假材料谋取中标（成交）。未通过不正当手段诋毁、排挤其他供应商。未与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通。未以他人名义投标、提供虚假材料或者以其他方式弄虚作假。未向采购人（招标代理机构）行贿或者提供其他不正当利益，未向有关部门提供虚假情况等。如我单位存在上述违规情形，同意由采购人采取以下惩戒措施：1.认定中标（成交）结果无效。2.给采购人造成直接经济损失的，赔偿经济损失。3.采购人上报有关部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动。4.依据相关法律法规给予相应的处罚。

（二）评审过程中及成交公示期间，如我单位有围标、串通投标等违法、违规行为被查实的，采购人有权取消我公司的中标（成交）资格。并接受第（一）条规定的惩罚。

三、无行贿行为承诺

我方承诺：我方参加本项目采购活动近3年来，无行贿行为记录。

四、廉洁承诺

我方承诺：将严格遵守招标投标有关法律、法规、规定，廉洁自律，不向采购人行贿和不正当交往，包括但不限于赠送礼品、礼金、有价证券、贵重物品、好处费、感谢费及其他不正当利益，不在我方报销任何应由采购人单位或其工作人员个人承担的费用。如存在行贿行为，自愿无条件放弃中标（成交）资格。

五、保密承诺

我方承诺：对于我方在投标工作期间获得和知晓的采购人商业秘密及属于第三方但采购人负有保密义务的信息，我方均应保守秘密。商业秘密包括：技术秘密和经营秘密。未经采购人书面许可，我方不得将所知的采购人商业秘密以任何方式提供给任何第三方，也不得擅自披露这些信息。我方对接触并知悉上述机密信息的员工，承诺保密期限为长期。如我方中标（成交），我方还将完全履行采购文件合同主要条款中的保密条款。

六、合同签订承诺

我方承诺：如我方中标（成交），1.按中标（成交）通知书要求与采购人及时签订合同。2.中标（成交）后不放弃中标（成交），除出现不可抗力的原因。3.在签订合同时不向采购人提出附加条件。4.按照采购文件要求提交履约保证金（如有）。5.上述承诺真实有效，否则自愿无条件放弃中标（成交），完全承担相应的经济与法律责任，纳入相关不良行为记录名单并按规定期限不再参加相关采购活动。

七、合同履行承诺

我方承诺：1.合同签订后，将严格执行符合国家规定的增值税税率，如国家税率发生调整，按调整后的税率执行。2.合同签订后，将严格按照中标（成交）价格及其他合同条款严格履行合同。3.不向他人转让中标（成交）项目，不将中标（成交）项目肢解后分别向他人转让（工程类项目除外）。4.如发生实质性违约且未及时采取合理补救措施，同意按照合同约定给补偿，同意纳入相关不良行为记录名单并按规定期限不再参加相关采购活动。

八、配合调查检查承诺

我方承诺：在相关案件查办时，有配合提供证据、作证的义务，如果发生拒不配合监委调查工作的情形，采购人有权采取警示约谈、终止或解除合同等多种处理措施。

本承诺书自签字且盖章之日起生效。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年    月    日

备注：此承诺函不得做任何修改，不提供视为无效投标。

附件：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：             年龄：            身份证号码：

职务：                系                  （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证双面印复印件

供应商：                （盖单位公章）

年    月    日

附件：

法定代表人授权委托书

我          （法定代表人名称）系                        （供应商全称）的法定代表人，现授权委托我公司             （被授权人名称和职务）为授权代表，全权处理          （采购人名称）          项目（项目名称）竞争性谈判活动的一切事宜，项目编号为：                  。该同志代表我单位全权处理本次竞争性谈判活动中的一切事宜，由该同志签字的一切文件(包括不限于：开标评标所需认可资料、报价、澄清、承诺、投标文件、成交合同和实施过程相关处理有关文件等)，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称(公章)：

授权委托日期：

授权代表身份证复印件

注明：如法定代表人参加可不提供以上证明资料。

附件

报价一览表

| 序号 | 投 标 报 价 项 目 明 细 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目内容： |  |
| 2 | 初始报价 （万元） | 大写： 小写： |
| 3 | 付款方式： （如满足竞争性谈判文件要求的付款方式，填写满足） |  |
| 4 | 交货期： |  |
| 5 | 质保期： |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：