项目说明

一、采购项目：聊城市妇幼保健院病理科免疫荧光检测试剂采购项目

- 二、预算价：10万元。

- 三、技术参数：

| 序号 | 试剂名称 | 注册证名称 | 配套设备型号 | 控制单价（元） | 单位 | 自报单价 | 自报规格 | 包装金额（元） | 包装单位 | 自报品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免疫荧光检测试剂 |  | 需匹配现有显微镜波段参数：b波段参数激发片：420-480nm高透, 分光镜：500nm（>500nm高透), 发射片：510nm（>510nm高透) U波段参数:激发片：330-380nm高透, 分光镜：400nm（>400nm高透), 发射片：420nm（>420nm高透) | 59 | 人份 |  |  |  |  |  |

试剂配套设备及检测参数

1.试剂通过免疫荧光检测技术，针对临床真菌，细菌以及寄生虫感染的患者进行明确诊断判别。
2.试剂需要满足国家医保收费编码当中免疫荧光染色诊断的收费内涵，试剂含有进口抗体采购证明。
3.试剂成分包含荧光素及B_D葡聚糖结合蛋白。
4.为保证产品质量，生产企业必须通过ISO90001以及ISO13485质量体系认证。
5.需出具符合国家要求的第三方产品检测合格报告

四、项目要求（或配送及售后服务要求）

1、服务内容:

为医院提供检验试剂等耗材精益化管理服务，助力医院提升从采购计划到验收、入库、出库以及使用消耗的全链条管理水平,保证临床检验试剂使用质量安全及风险控制，最终优化和提升医院耗材试剂精细化管理和服务水平。

2、服务目标:

为保证医院检验试剂使用的安全性、合理性、有效性，达到降本增效的目的，提升精益化管理水平，促进医院高质量发展。

- 服务要求:

3.1所提供必须执行《医疗器械监督管理条例》《医疗器材使用质量监督管理办法》《一次性使用无菌医疗器械监督管理办法》等符合国家规定的合法经营的检验试剂，并确保在合同期内按招标人目录向招标人提供所需试剂，并完成配送服务，不得以任何理由推脱。

3.2乙方须保证所投产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，所提供的必须是合法经营的检验试剂，否则由乙方承担全部责任。由于检验试剂本身质量问题引起的医疗器械不良事件，给医院或者第三人造成损失的，乙方应无条件配合医院或者协调生产厂家承担相应的赔偿责任。

3.3乙方须根据招标人要求做好院内检验试剂的信息化物流管理。

3.4合同价格不得高于山东省药品和医用耗材招采管理子系统挂网价。

3.5乙方须具备良好的检验试剂冷链运输能力，能满足检验试剂运输过程中温湿度要求。

五、售后服务要求

1、新产品在使用中需要进行参数上机设置，应由乙方负责现场完成。

2、确保在合同期内按甲方发送的采购计划配送至指定地点。双方按照中标产品目录规定的品种、厂家、规格、价格、有效期等进行验货。所有辅助试剂及耗材均包含在试剂报价内，不再单独计价。乙方提供的检验试剂应随货向甲方提供使用说明书和质量标准及所要求的相关资料（进口产品报关单）。

试剂有冷链运输要求的，应提供冷链运输温度记录表。不合格产品拒收并由乙方承担所有费用。

3、产品生产日期:乙方每批次配送的货物应为供货时间前6个月内生产的产品，若不在此期限内的，必须无条件予以更换符合此条件的同品牌、同型号产品(特殊、应急产品除外)。

4、产品临近质量保证期或过期产品，无条件更换最新生产的产品。

5、中标必须保证所供应产品的相应资质(如注册证、备案资料等)在有效期内。根据甲方要求，将所有试剂资质加盖公章的电子版资质上传至甲方医用检验试剂信息管理系统。

如资质过期未及时更新，甲方有权单方面终止协议，由此产生的一切后果由乙方承担。

6、供货时间:中标方应具有完善的销售供应和售后服务的保障体系，接到供货通知后,常规试剂：72小时内配送，最长不超96小时；急救/公卫试剂：≤12小时，加急订单随订随送；

违约处理：超时3次甲方有权终止合作，扣除当批货款30%作为违约金。

- 遇收费下调或政策调整，如政府集中统一采购等，经双方协商后按政策执行，需出具降价说明并执行。

- 合同执行期发现转包即终止合同并追责。

- 中标产品与招标清单不符，甲方可重新招标或解约。

- 乙方负责相应设备的免费维修(含配件)和质控。

- 供应商资格要求：

- 1、具有合法有效的营业执照及相应的经营范围，良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目服务的实施，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结状况；

2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。

- 3、乙方需提供纸质版（加盖红章）：医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械经营备案凭证、医疗器械注册证、进口产品报关单、厂家授权书及上级主管、监管部门要求提供及应具备的一切证明及备案。所投产品须具备山东省药品和医用耗材招采管理子系统配送资质。

七、服务期：按签订合同执行日起服务期1年。

付款方式：按照实际入库数量压批次结算，12个月后开始支付该批次货物的货款。

八、响应文件编写要求

（一）响应文件的组成

供应商应按要求编制响应文件，提交包括证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件，内容如下：

1、资格、资质证明文件：

1.1在响应文件中提供如下资格证明文件：

1、营业执照复印件加盖公章；

2、如授权代表参加报价，须提供法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖公章）、法定代表人（负责人）授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）；如法定代表人（负责人）参加报价，可只提供法定代表人（负责人）身份证明原件及身份证复印件（加盖公章）(见附件)。

注：资格证明文件中要求的证件，供应商必须按要求提供，否则将被视为资格审查不合格，不再进入下一步评审。

2、报价部分：报价表

3、技术部分

（1）详细技术资料。如品牌、型号（规格）、技术指标说明、制造商（原产地）等；

（2）产品的质量保证措施。

（3）售后服务条款：

①成交后必须提供成交项目齐全的技术资料（包括产品说明书、相应的质检手续证明文件）；

②售后服务保证；

③货物质保期限（质保期应不低于国家现行规定）；

- 供应商认为需要加以说明的其他内容。

- 4、供应商承诺书（见附件）

（二）响应文件的格式要求

1、响应文件一律用A4纸打印胶装，一式四份，正本一份，副本三份，在每份响应文件上要注明正本或副本，如果正本与副本不符，则以正本为准。

附件

投标人承诺书

聊城市妇幼保健院：

我方作为                     项目（项目编号：                   ）的投标供应商对以下事项作出郑重承诺：

一、无重大违法违规行为记录承诺

我方承诺：自参加本项目招标活动近3年来，无国家、地方人民政府及行业主管部门公告的供应商不良行为记录。无其他违法犯罪行为记录。

二、无不良行为承诺

我方承诺：

（一）未提供虚假材料谋取中标（成交）。未通过不正当手段诋毁、排挤其他供应商。未与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通。未以他人名义投标、提供虚假材料或者以其他方式弄虚作假。未向采购人（招标代理机构）行贿或者提供其他不正当利益，未向有关部门提供虚假情况等。如我单位存在上述违规情形，同意由采购人采取以下惩戒措施：1.认定中标（成交）结果无效。2.给采购人造成直接经济损失的，赔偿经济损失。3.采购人上报有关部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动。4.依据相关法律法规给予相应的处罚。

（二）评审过程中及成交公示期间，如我单位有围标、串通投标等违法、违规行为被查实的，采购人有权取消我公司的中标（成交）资格。并接受第（一）条规定的惩罚。

三、无行贿行为承诺

我方承诺：我方参加本项目采购活动近3年来，无行贿行为记录。

四、廉洁承诺

我方承诺：将严格遵守招标投标有关法律、法规、规定，廉洁自律，不向采购人行贿和不正当交往，包括但不限于赠送礼品、礼金、有价证券、贵重物品、好处费、感谢费及其他不正当利益，不在我方报销任何应由采购人单位或其工作人员个人承担的费用。如存在行贿行为，自愿无条件放弃中标（成交）资格。

五、保密承诺

我方承诺：对于我方在投标工作期间获得和知晓的采购人商业秘密及属于第三方但采购人负有保密义务的信息，我方均应保守秘密。商业秘密包括：技术秘密和经营秘密。未经采购人书面许可，我方不得将所知的采购人商业秘密以任何方式提供给任何第三方，也不得擅自披露这些信息。我方对接触并知悉上述机密信息的员工，承诺保密期限为长期。如我方中标（成交），我方还将完全履行采购文件合同主要条款中的保密条款。

六、合同签订承诺

我方承诺：如我方中标（成交），1.按中标（成交）通知书要求与采购人及时签订合同。2.中标（成交）后不放弃中标（成交），除出现不可抗力的原因。3.在签订合同时不向采购人提出附加条件。4.按照采购文件要求提交履约保证金（如有）。5.上述承诺真实有效，否则自愿无条件放弃中标（成交），完全承担相应的经济与法律责任，纳入相关不良行为记录名单并按规定期限不再参加相关采购活动。

七、合同履行承诺

我方承诺：1.合同签订后，将严格执行符合国家规定的增值税税率，如国家税率发生调整，按调整后的税率执行。2.合同签订后，将严格按照中标（成交）价格及其他合同条款严格履行合同。3.不向他人转让中标（成交）项目，不将中标（成交）项目肢解后分别向他人转让（工程类项目除外）。4.如发生实质性违约且未及时采取合理补救措施，同意按照合同约定给补偿，同意纳入相关不良行为记录名单并按规定期限不再参加相关采购活动。

八、配合调查检查承诺

我方承诺：在相关案件查办时，有配合提供证据、作证的义务，如果发生拒不配合监委调查工作的情形，采购人有权采取警示约谈、终止或解除合同等多种处理措施。

本承诺书自签字且盖章之日起生效。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年    月    日

备注：此承诺函不得做任何修改，不提供视为无效投标。

附件：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：             年龄：            身份证号码：

职务：                系                  （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证双面印复印件

供应商：                （盖单位公章）

年    月    日

附件：

法定代表人授权委托书

我          （法定代表人名称）系                        （供应商全称）的法定代表人，现授权委托我公司             （被授权人名称和职务）为授权代表，全权处理          （采购人名称）          项目（项目名称）竞争性谈判活动的一切事宜，项目编号为：                  。该同志代表我单位全权处理本次竞争性谈判活动中的一切事宜，由该同志签字的一切文件(包括不限于：开标评标所需认可资料、报价、澄清、承诺、投标文件、成交合同和实施过程相关处理有关文件等)，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称(公章)：

授权委托日期：

授权代表身份证复印件

注明：如法定代表人参加可不提供以上证明资料。

附件

报价一览表

| 序号 | 投 标 报 价 项 目 明 细 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目内容： |  |
| 2 | 初始报价 （万元） | 大写： 小写： |
| 3 | 付款方式： （如满足竞争性谈判文件要求的付款方式，填写满足） |  |
| 4 | 交货期： |  |
| 5 | 质保期： |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：